检 验 报 告

窗体顶端

窗体底端

名    称：0.1HZ程控超低频高压发生器      型号规格： GDVLF-80/0.5

产品编号：    G0120151747                测试日期：   2015.1.13

环境温度：        25℃                   	环境湿度：     70％

| 试验条件 | 电源: AC220V 场地: 室内 |
| --- | --- |
| 试 验 数 据 | 1、低压端额定电流: 12A 2、高压端额定电压: 0～80KV(AC) 3、连续运行: 60分钟 4、输出电压测量精度: 测量电压; 标准表电压; 相对误差. 10.0KV; 10KV; 0.0%. 20.1KV; 20KV; 0.5%. 29.8KV; 30KV; -0.7%. 40.2KV; 40KV; 0.5%. 49.8KV; 50KV; -0.4%. 59.7KV; 60KV; -0.5%. 60.3KV; 70KV; 0.43%. 79.6KV; 80KV; -0.5%. 5、输出电流测量精度: 测量电流; 标准表电流; 相对误差. 10.0mA; 10mA; 0%. 19.9mA; 20mA; -0.5%. 30.2mA; 30mA; -0.7%. 6、外观合格。 7、配件齐全。 |
| 试验结论 | 试验合格，准予出厂。 |

- 检验：                审核：